Портативный трихинеллоскоп ПТ-101 предназначен для диагностики трихинеллеза у диких и домашних животных методом компрессионной трихинеллоскопии. Трихинеллоскоп может быть использован в лабораториях ветсанэкспертизы, ветучреждениях, фермерских и охотничьих хозяйствах, а также частными производителями мясной продукции. Прибор позволяет выявлять паразитов в мышцах рыб, партенид трематод в пресноводных моллюсках при гельминотологической оценке пастбищ, а также может использоваться как обычный микроскоп. Все наблюдения производятся в проходящем свете. 

Портативный трихинеллоскоп ПТ-101


[image: image1.jpg]


 Фотография личинки трихинеллы в мясе свиньи 

Технические характеристики
трихинеллоскопа ПТ-101
· Увеличение - 50х крат.

· Диаметр поля зрения 8 мм.

· Время работы от одного элемента питания не менее 60 часов.

· Габаритные размеры прибора трихинеллоскоп в рабочем положении без установленных предметных стекол (не более) диаметр 73 мм, высота 240 мм.

· Масса прибора не более 0.5 кг.

· Масса прибора в упаковке не более 0.7 кг.

· Потребляемая мощность 0.09 Ватт.

· Средний срок службы 3 года.

· Среднее время наработки на отказ не менее 5000 часов.

· Температурный режим работы трихинеллоскопа от -20°С до +50°С при относительной влажности не более 80%.

· Транспортировка трихинеллоскопа производится в упаковочной сумке.

· Гарантийный срок эксплуатации портативного трихинеллоскопа - 1 год со дня отгрузки с предприятия-производителя.

Комплект поставки
1. Трихинеллоскоп ПТ-101

2. Предметное стекло компрессория - 2 шт.

3. Покровное стекло компрессория - 2 шт.

4. Элемент питания типа "Крона" - 1 шт.

5. Зажим - 4 шт.

6. Инструкция пользователя - 1 шт.

7. Медицинские перчатки - 1 пара.

8. Сумка упаковочная - 1 шт.

9. Ножницы медицинские - 1 шт.

Порядок работы при определении трихинеллеза
1. Из каждой пробы мышц проверяемого животного делают срезы строго вдоль мышечных волокон размером 5х2 мм. Всего из разных участков пробы делают 24 среза, а при отрицательных результатах в 3 - 4 раза больше.

2. Каждый срез помещают на отдельный сектор предметного стекла компрессория (всего на предметном стекле 8 секторов).

3. Накрывают верхним стеклом компрессория.

4. Сдавливают и удаляют излишки жидкости, во избежание попадания ее внутрь прибора.

5. Помещают стекла в трихинеллоскоп и фиксируют с разных сторон при помощи зажимов.

6. Плотно прижимают стекла к основанию трихинеллоскопа при помощи прижимного кольца. При отсутствии компрессория возможно использование стекол толщиной 3-4 мм и шириной не более 25 мм.

7. Каждый из подготовленных образцов микроскопируют отдельно. Установка резкости осуществляется вращением окуляра и объектива.

При обнаружении в мышцах хотя бы одной личинки трихинелл все пробы мышц утилизируют, перед этим засыпают или заливают дезинфектантами - хлорная или белильная известь! Стекла компрессория обеззараживают путем кипячения в течение 60 мин с момента закипания.

Результат микроскопирования: инкапсулированная личинка трихинелл в мышцах представляет собой капсулу личинки лимоновидной или овальной формы размером 0,5-0,7 х 0,2-0,3 мм; внутри капсулы одна, реже две или три спиралевидно свернутые личинки. При бескапсульном варианте обнаруживаются только спиралевидно свернутые личинки трихинелл.

Портативный трихинеллоскоп «ПТ-101» 9 300, 00руб.
